违法事实：经检验，你单位使用的第一类医疗器械（橡胶）检查手套（型号：有粉光面、规格：中号、生产日期：2016年9月20日）不符合《2017年广州市医疗器械质量监抽验工作方案》的要求,标准要求手套老化前扯断力的最小值为7.0N，老化前扯断伸长率的最小值为650%，上述两个指标检验出来分别为5.76N和583.66%；标准要求手套老化后扯断力的最小值为6.0N，老化后扯断伸长率的最小值为500%，上述两个指标检验出来分别为4.95N和593.69%，上述手套老化前后的指标均不符合标准要求。经查，你单位使用不符合强制性国家标准的医疗器械涉案货值**元。你单位的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：“医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。”

相关证据：1、当事人《医疗机构执业许可证》、法定代表人身份证复印件；2、抽样凭证（编号：01-17-6864-ZC-16）、检验报告（编号：SC17010097）；3、现场检查笔录、照片、询问调查笔录；4、不合格产品生厂商、供应商证照资料、送货单、产品合格证。

行政处罚依据和种类：鉴于你单位的违法行为未造成严重危害后果，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第（一）项的规定：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；” 我局决定对你单位使用不符合强制性国家标准医疗器械的行为从轻处罚如下：罚款20000元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市食品药品监督管理局或者广州市增城区人民政府申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市荔湾区彭城东路16号、81743215和广州市增城区荔城街惠民路1号426室、32829072，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

广州市增城区食品药品监督管理局

2018年3 月30日